# Zaktualizowany Załącznik nr 3 do SWZ

Opis Techniczny (OPZ)

Zadanie nr 5:

Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny:

- Defibrylator AED - szt. 1

- Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny - szt. 10

- Lampa Zabiegowa LED bezcieniowa+ statyw jezdny - szt. 6

- Nosze transportowe - szt. 1

- Spirometr - szt. 1

- Waga elektroniczna do wózków inwalidzkich - szt. 1

- Waga kolumnowa ze wzrostomierzem - szt. 8

- Wózek Inwalidzki - szt. 2

- Ciśnieniomierz stacjonarny - szt. 1

- Maska twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego - szt. 26

- Otoskop światłowodowy z bezobsługowym oświetleniem LED - szt. 6

- Pulsoksymetr napalcowy - szt. 7

- Skaner naczyń krwionośnych - szt. 1

- Termometr bezdotykowy - szt. 8

- Elektroniczna waga niemowlęca - szt. 1

- Elektrokardiograf - szt. 2

- Bilirubinomet - miernik żółtaczki dla noworodków - szt. 1

- Przewijak dla dzieci - szt. 2

- Torba lekarza + wyposażenie, duża - szt. 3

- Kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości z podpórką odchylaną - szt. 2

- Stojak na kule - szt. 2

- Przewijak pielęgnacyjny - szt. 1

- Przenośny ULTRASONOGRAF szt.1

Ad. 1)

Defibrylator AED - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zewnętrzny, publiczny defibrylator AED; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | funkcja analizy rytmu serca i podawania impulsu defibrylacyjnego, pozwalającego przywrócić prawidłowy rytm serca; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | odporny na pył i wilgoć; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | dwufazowy impuls defibrylacyjny – energia dla dzieci i dorosłych; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | energia wstrząsu: dzieci 50J / dorośli: 150J; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pojemność baterii: minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny pracy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elektrody oraz baterie litowe - żywotność baterii: min. 4 lata; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wbudowany metronom i polecenia głosowe umożliwiające prowadzenie akcji ratowniczej; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | waga (do max. 2kg); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażony w elektrody będące jednocześnie czujnikiem EKG; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elektrody do wykonania defibrylacji dla dzieci i dorosłych. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 2)

Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny - szt. 10:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | automatyczny, cyfrowy z wyświetlaczem LCD; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | funkcja wykrywania objawów arytmii; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pomiar ciśnienia krwi i tętna; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pompowanie mankietu; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | min. dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pamięć wyników wraz z godziną i datą pomiaru; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | ochrona przed nadmiernym napompowaniem mankietu; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | automatyczna funkcja szybkiego spuszczania powietrza; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | standardowy mankiet na ramię; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zakres pomiarowy ciśnienia: min. od 0 do 280mmHg. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 3)

Lampa Zabiegowa LED bezcieniowa+ statyw jezdny - szt. 6:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | bezcieniowa; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | technologia LED; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elastyczne ramię o długości min. 650 mm zapewniające swobodny ruch we wszystkich płaszczyznach; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | statyw jezdny; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wierne oddawanie kolorów (wysoka temperatura barwowa min. 5500 stopni K); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | natężenie światła w odległości 30cm: min. 50.000 lux. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 4)

Nosze transportowe - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | składane w krzesełko; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażone w pasy stabilizujące; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wymiary po rozłożeniu: 188x50x20 cm (+/-10cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wymiary po złożeniu: 104x55x22 cm (+/-10cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | udźwig: min. 159 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | waga noszy: do max. 14kg. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 5)

Spirometr - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | ekran dotykowy kolorowy – min. 7 cali; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażony w drukarkę termiczną – szerokość papieru min. 112 mm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | prezentacja krzywych przepływ - objętość w czasie rzeczywistym; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wbudowany system motywacyjny dla dzieci; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pomiar za pomocą cyfrowych turbin; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wewnętrzny czujnik temperatury: półprzewodnik 0-45o; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | możliwość korzystania z turbin jednorazowych i wielokrotnego użytku; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | waga: do max. 3,5kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | akumulator ładowany z sieci; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Wyświetlacz graficzny – min. 800 x 480 pixele. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 6)

Waga elektroniczna do wózków inwalidzkich - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażona w wytrzymałą poręcz; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | uniwersalne zastosowanie; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | czytelny wyświetlacz; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | maksymalne obciążenie min. 300 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | funkcje: TARA, HOLD, BMIF. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 7)

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem - szt. 8:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażona w rolki lub stopki; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażona we wzrostomierz; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyświetlacz; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | obciążenie maksymalne: min. 200 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zasilanie bateryjne i sieciowe; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażona w zasilacz sieciowy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wymiary: (szer. 294 x wys. 831 x gł. 417 mm) +/-10%; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wymiary platformy (szer. 272 x wys. 75 x 280 mm) +/-10%; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | funkcje TARA ,HOLD, BMI; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wzrostomierz mierzący min. od 60 cm do 210 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | dokładność min. 100 g w całym zakresie pomiaru. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 8)

Wózek Inwalidzki - szt. 2:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | szerokość użytkowa siedziska: min. 50 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | głębokość użytkowa siedziska: min. 40 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | szerokość całkowita wózka: max. 67 cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | długość całkowita z podnóżkiem: 101cm (+/- 10 cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | szerokość wózka po złożeniu: 27cm (+/- 5 cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wysokość oparcia: 45cm (+/- 3 cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | średnica kół tylnych: 60 cm (+/- 2cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | średnica kół przednich: 19 cm (+/- 2cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | koła pełne; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | waga wózka: do max. 18,5 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | uchylne podłokietniki; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | podnóżki odchylane i demontowane; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | ergonomiczne uchwyty z hamulcami; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | kolor ramy – srebrny metalik; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | antybakteryjne siedzisko i oparcie. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 9)

Ciśnieniomierz stacjonarny - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pamięć pomiaru co najmniej 2 użytkowników; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zakres pomiaru: ciśnienie min. 30-280 mmHg; tętno min. 40-199 uderzeń na minutę; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyświetlacz LCD; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | dokładność ciśnienia min. +/-5%; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zasilanie bateryjne i sieciowe; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | automatyczny. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 10)

Maska twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego - szt. 26:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Maska silikonowa, zapakowana w bezpieczny do przechowywania pojemnik. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Rozmiary: Nr 0 - szt. 2; Nr 1 - szt. 2; Nr 2 - szt. 10; Nr 3 - szt. 10; Nr 4 - szt. 2. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 11)

Otoskop światłowodowy z bezobsługowym oświetleniem LED - szt. 6:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | transmisja jasnego (białego) światła; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | min. 3-krotne powiększenie obiektywu obrotowego; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | żarówka LED; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wytrzymałość diody LED (min. 50.000 godzin pracy); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | oświetlenie pozwalające na nieprzerwaną pracę min. 10 godzin; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zasilanie bateryjne. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 12)

Pulsoksymetr napalcowy - szt. 7:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | przeznaczony dla dorosłych i dzieci; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pomiar SpO2; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyświetlacz; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | klipsowy na palec; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | funkcja automatycznego wyłączenia się. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 13) Skaner naczyń krwionośnych - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | lokalizacja żył powierzchniowych; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wbudowany ekran; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | rejestracja naczyń powierzchniowych w czasie rzeczywistym; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | różne tryby pracy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | min. 5-kolorów; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | min. 4 poziomu jasności; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wbudowany akumulator umożliwiający użytkowanie niezależne od zasiania sieciowego; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | ładowarka stacjonarna; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | bateria litowo-jonowa; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | czas pracy do min. 180 min. przy pełnym naładowaniu z włączonym podświetleniem żył; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | czas ładowania: max. 3 godziny; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | cyfrowy. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 14)

Termometr bezdotykowy - szt. 8:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | elektroniczny; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | bezkontaktowy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zakres pomiaru temp. ciała: min. od 32oC do 43 oC; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | podświetlany wyświetlacz. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 15)

Elektroniczna waga niemowlęca - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | nośność: min. 20 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | podziałka: min. 5 g max.10 g < 10 kg > min. 10 g max. 20 g; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | funkcje min.: TARA, HOLD, BMIF; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyświetlacz LCD; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | automatyczne wyłączanie; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zasilanie bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie). | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 16)

Elektrokardiograf - szt. 2:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | przenośny; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | aparat min. 12-kanałowy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyświetlacz; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | klawiatura; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | możliwość przesyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć internet; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | urządzenie pozwala wykonać badanie EKG automatycznie oraz manualnie; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | drukowanie wybranej grupy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | regulacja długości zapisu; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | umożliwiający zmianę ilości odprowadzeni; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażenie: - kabel do EKG KEKG, - elektrody przyssawkowe – 2 komplety, - elektrody kończynowe klipsowe – 2 komplety, - żel EKG 250g, | Spełnia / Nie spełnia |
|  | walizka na sprzęt medyczny; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | umożliwiający wykonanie do min. 130 badań w trybie pracy akumulatorowej; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wydruk w trybie: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, drukowanie wybranej grupy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | kabel uziemiający w zestawie. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 17)

Bilirubinomet - miernik żółtaczki dla noworodków - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zasilanie za pomocą baterii lub za pomocą akumulatora; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zakres pomiarowy od min. 0.0 mg/dl do 30.0 mg/dl; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | dokładność – nie gorsza niż 1,0 mg/dl dla wartości fizjologicznych oraz 1,5 mg/dl dla wartości bilirubiny powyżej normy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | czas pomiaru max. 10 sekund; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażony w wyświetlacz LCD, baterie. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 18)

Przewijak dla dzieci - szt. 2:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | przeznaczony do zabiegów pielęgnacyjnych; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | blat stolika zabezpieczony z trzech stron miękkim materiałem umożliwiającym dezynfekcję, wyposażony w wyjmowany materac; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | stelaż wykonany z wytrzymałych rur stalowych; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wysokość całkowita: od min. 79cm do max. 91cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | szerokość blatu: od min. 80 cm do max. 100cm; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | głębokość całkowita blatu: od min. 65cm do max. 75 cm. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 19)

Torba lekarza + wyposażenie, duża - szt. 3:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pas nośny odpinany, regulowany z naramiennikiem; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | uszy spinane rączką; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wnętrze torby wyposażone w przegrody i kieszenie; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | boczne kieszenie; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | min. 5 kieszonek w głównej komorze zamykanych na gumki; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | na klapie min. 2 kieszenie zamykane na suwak; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | min. 2 boczne kieszenie, w których znajdują się przegrody segregacyjne zamykane na zamek; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wyposażona w ruchome ampularium (min. 14 dużych i min. 22 małe ampułki); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | dno torby usztywnione, zabezpieczone gumowymi stopkami; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | oznakowanie krzyż św. Andrzeja i taśma odblaskowa biała; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pojemność: min. 30 litrów; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | ciężar: do 1 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | kolory: czerwony. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 20)

Kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości z podpórką odchylaną - szt. 2:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | min. podwójna regulacja wysokości; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | podpórka odchylana; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | miękki uchwyt; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | min. dwa odblaski; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | anodowane aluminium; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | waga do max. 0,60 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | masa użytkownika do min. 130 kg. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 21)

Stojak na kule - szt. 2:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | stojak powinien pomieścić 25 szt. lasek/kul; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wykonany ze stali, malowany epoksydowo. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 22)

Przewijak pielęgnacyjny - szt. 1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | przeznaczony do pielęgnacji pacjentów wymagających szczególnej opieki; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | koła z hamulcami lub antypoślizgowe stopki; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | dane techniczne: - długość: 200 cm (+/- 10 cm), - wysokość regulowana: zakres regulacji min.: 49-90 cm, - szerokość stołu: 95-120 cm, - waga pacjenta – do min. 300 kg. | Spełnia / Nie spełnia |

Ad. 23)

Przenośny ULTRASONOGRAF szt.1:

Nazwa producenta: …………………….. (należy podać)

Nazwa i typ: ……………………………… (należy podać)

Rok produkcji: ……………………………. (należy podać)

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy/e | Spełnia / Nie spełnia |
|  | Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. | Spełnia / Nie spełnia |
|  | urządzenie wyposażone w 3 głowice: convex, endo, rektalna; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | programy do badań specjalistycznych: - funkcja obrazowania doplera pulsacyjnego (daje możliwość pomiaru prędkości i kierunku przepływu krwi w naczyniach), - programy do badań specjalistycznych: jamy brzusznej, echo serca, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, kardiologiczne i naczyniowe; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | monitor LCD – min. 12,1 cali; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | waga ułatwiająca mobilność – max. 8 kg; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | interfejs w języku polskim; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | pamięć wewnętrzna ponad 5000 badań; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wydruk badań na drukarce i videoprinterze; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | zapis badań na pen-drive i komputerze Pc; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wymiary 33cmx32cmx25cm (+/- 5cm); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | dopler kolorowy; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | wbudowana bateria (czas pracy min. 4 godziny); | Spełnia / Nie spełnia |
|  | kabel zasilający; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | podświetlana klawiatura; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | uchwyt do mocowania głowicy i żelu; | Spełnia / Nie spełnia |
|  | możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń (głowic). | Spełnia / Nie spełnia |

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić